成品测试工艺规程

目的：通过测试，保证生产产品的性能参数满足设计和客户的要求。 工作环境：温度为19～27℃，湿度30%～80%RH； 使用设备清单： 表1 工装设备清单 序号; 设备名称; 型号; 备注. 1; 矢量网络分析仪; E5071C. 2; 测试夹具; ZLGZ-WCS001~015; 与产品适用. 1 仪器校准 1.1 开机前检查： 1.1.1 检查仪器接地线是否连接好； 1.1.2 检查测试电缆与仪器的输入、输出端口的连接器是否连接紧固； 1.1.3 检查电源线是否连接。 1.2 打开仪器电源开关，启动矢量网络分析仪测试软件，进入测试界面,预热0.5小时； 1.3 根据产品的技术指标，设置测试的起始频率【start】、终止频率【stop】点，设置扫描带宽【IF BW】、输出功率（一般设置默认）； 1.4 按照“矢量网络分析仪安全操作规程”中操作步骤对仪器进行测试前校准，或从硬盘中直接调取前期校准状态值，使用标准双阴直通连接射频电缆，验证校准状态是否准确；如测试曲线有较大纹波、损耗较大等现象，则需重新校准。 1.5 设置标识【Marker】，至少设置3个标识点，分别为起始频率、中间频率、终止频率，以方便数据的读取；也可以多设置标识点，频率等比设置。 1.6 曲线的格式设置，根据被测器件参数值设置相应曲线参数，以便更好地观察、判断产品的测试指标的好坏。 2 测试夹具安装 2.1 根据所测试的产品外形与频率段，选取对应的测试夹具； 2.2 测试夹具两端连接器与测试仪器电缆的连接； 2.2.1 固定电缆与连接器另一端，使电缆在紧固旋转时不跟着转，接触端旋转，旋转至紧固为止。测试夹具另一端同样操作； 2.2.2 连接过程中电缆线应保持自然弯曲，不能有过大程度的弯折，否则应调整测试夹具与测试仪器相对位置。 2.3 测试夹具校准 使用自制标准50Ω微带直通校准测试夹具，校准测试驻波值小于1.15方可使用，测试损耗值在仪器上进行归零，详细操作步骤见《矢量网络分析仪使用说明书》。 3 产品测试准备 3.1 将测试夹具连接的RF连接头与矢量网络分析仪的测试电缆连接在一起，连接时注意输入、输出端口是否与被测参数的端口设置一致； 3.2 根据测试产品选择适宜的自制测试夹具，调整测试夹具的宽度，用塑料头镊子夹住产品，小心的放入测试夹具的上下移动台上，同时调整上下移动台的测试宽度，使产品的输入、输出端口与RF连接头的中心导体有效地连接； 3.3 保证产品端面与测试夹具的端面良好地接触，以确保产品能充分、良好地接地。 4 电气性能测试 4.1 按照相应微带产品详细规范的要求，设置好被测试产品所测量的频率范围和各通道的参数等数据，然后进行测量； 4.2 用塑料头镊子把被测试的微带产品放在测试夹具上，使用矢量网络分析仪根据技术指标的频率范围内扫描，测量出被测件的相关参数如：正向损耗、反向损耗、驻波比等参数； 4.3 测试时根据客户需求，用矢量网络分析仪的截图功能将测试曲线以图片的形式保存在指定的存储位置； 4.4 所有微带产品测试须采用生产专用自动数据采集软件（ZLWB_TEST）进行测试数据采集并保存。 5 安全生产防护 5.1 在测试过程中，操作时不能用手直接接触产品； 5.2 仪器使用完毕后，进行关机并确认完全关机后关掉电源； 5.3 拆卸测试夹具上的连接电缆，将测试夹具擦拭干净，放置在专用的货架上。